INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS

Los métodos espectrométricos son un amplio grupo de métodos analíticos que se basan en las espectroscopias atómica y molecular. La espectroscopia es un término general para la ciencia que trata de las distintas interacciones de la radiación con la materia. Históricamente, las interacciones de interés se producían entre la radiación electromagnética y la materia, sin embargo, ahora el término espectroscopia se ha ampliado para incluir las interacciones entre la materia y otras formas de energía. Ejemplo de ello son las ondas acústicas y los haces de partículas como iones o electrones. La espectrometría y los métodos espectrométricos hacen referencia a la medida de la intensidad de la radiación mediante un detector fotoeléctrico o con otro tipo de dispositivo electrónico.
Los métodos espectrométricos más ampliamente utilizados son los relacionados con la radiación electromagnética, que es un tipo de energía que toma varias formas, de las cuales las más fácilmente reconocibles son la luz y el calor radiante. Sus manifestaciones más difícilmente reconocibles incluyen los rayos gamma y los rayos X, así como las radiaciones ultravioleta, de microondas y de radiofrecuencia.

Propiedades Generales de la radiación electromagnética

Muchas de las propiedades de la radiación electromagnética se explican adecuadamente con un modelo clásico de onda sinusoidal, que utiliza parámetros como la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad y la amplitud. A diferencia de otros fenómenos ondulatorios, como el sonido, la radiación electromagnética no necesita un medio de apoyo para transmitirse y, por tanto, se propaga fácilmente a través del vacío.

El modelo ondulatorio falla al intentar explicar fenómenos asociados con la absorción o la emisión de energía radiante. Para comprender estos procesos, hay que acudir a un modelo corpuscular en el que la radiación electromagnética se contempla como un flujo de partículas discretas, o paquetes ondulatorios, de energía denominados fotones, en los que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación. Este doble punto de vista de la radiación como partícula y como onda no es mutuamente excluyente, sino complementario. De hecho, la dualidad onda-corpúsculo se aplica al comportamiento de haces de electrones, protones y de otras partículas elementales, y se racionaliza completamente por medio de la mecánica ondulatoria.

PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Para muchos fines, la radiación electromagnética se representa como un campo eléctrico y otro  magnético que están en fase, con oscilaciones sinusoidales en ángulo recto de uno respecto a otro y respecto a la Dirección de propagación. La Figura 1a es una representación de este tipo para un rayo  individual de una radiación electromagnética polarizada en el plano. Polarizada en el plano significa que todas las oscilaciones tanto del campo eléctrico como el magnético están en un solo plano. La Figura 1b es una representación bidimensional de la componente eléctrica del rayo de la figura 1a. En esta figura, el campo eléctrico se representa como un vector cuya longitud es proporcional a la fuerza del campo. La abscisa de esta representación gráfica puede ser el tiempo, cuando la radiación atraviesa un punto fijo del espacio, o la distancia, cuando el tiempo se mantiene constante.
[image: image1.emf]
Figura 1. Representación de un haz de radiación monocromática, polarizada en el plano: (a) Campo eléctrico y magnético perpendiculares entre sí y respecto a la dirección de propagación, (b) representación bidimensional del vector eléctrico.
Parámetros ondulatorios

En la figura 1b, se muestra la amplitud A de una onda sinusoidal como la longitud del vector eléctrico en el máximo de la onda. El tiempo, en segundos, necesario para el paso de sucesivos máximos o mínimos por un punto fijo en el espacio se denomina período  de la radiación, p. la frecuencia,(, es el número de oscilaciones del campo por segundo y es igual a 1/p. Otro parámetro de interés es la longitud de onda, (, que es la distancia lineal entre dos puntos equivalentes de ondas sucesivas (por ejemplo, máximos o mínimos sucesivos). La multiplicación de la frecuencia en ciclos por segundo por la longitud de onda en metros por ciclo da la velocidad de propagación vi en metros por segundo: 



[image: image2.wmf]i

i

v

v

l

=




(1) 

[image: image3.wmf]l

v

c

=

 


(2)
Es importante tener en cuenta que la frecuencia de un haz de radiación está determinada por la fuente y permanece invariable. Por el contrario, la velocidad de la radiación depende de la composición del medio que atraviesa. Por tanto, se puede ver a partir de la ecuación anterior que la longitud de onda de la radiación depende también del medio. El subíndice i de la ecuación pone de manifiesto esta dependencia.

En cualquier medio material, la propagación de la radiación disminuye a causa de la interacción entre el campo electromagnético de la radiación y los electrones enlazantes de la materia. Dado que la frecuencia radiante permanece invariable y viene fijada por la fuente, la longitud e onda debe disminuir cuando la radiación pasa del vacío a algún otro medio (ecuación 2). Este efecto se ilustra en la figura 2 para un haz monocromático de radiación visible. Obsérvese que cuando atraviesa el vidrio, la longitud de onda se acorta cerca de 200nm, o más de un 30 %; el cambio opuesto ocurre cuando la radiación entra de nuevo en el aire.
[image: image4.emf]
Figura 2. Efecto del cambio de medio en un haz de radiación monocromática.
ESPECTROMETRÍA, DE LA RADIOFRECUENCIA A LOS RAYOS (
La medida de la emisión y la absorción de la luz por parte de las sustancias se denominan espectrofotometría. , a menudo simplificada como espectrometría. Los términos absorción y emisión tienen el mismo significado que el uso cotidiano: absorción significa tomar y emisión significa dar. 

Cuando se utiliza el término luz, nos referimos normalmente a la luz visible para nuestros ojos. Sin embargo, la luz visible es únicamente una pequeña parte del espectro electromagnético, que incluye las radiaciones de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Ver figura Nº 03.
[image: image5.emf]
Figura 3.   Diagrama de nombres, frecuencias y longitudes de onda (en el vacío) de la radiación electromagnética. Cada región del espectro se utiliza en uno o más métodos analíticos. La luz visible se centra en torno a 500nm=20000cm-1

Los instrumentos específicos utilizados para la espectrometría se denomina espectrofotómetro, espectrorradiómetros o espectrómetros, dependiendo de su construcción. Se usa el término espectrómetro referirse a todos los tipos.


La producción y la detección de radiación requiere de diferentes técnicas en diferentes regiones del espectro electromagnético. Sin embargo, en todos los métodos espectrométricos se miden fundamentalmente dos variables:

1. La longitud de onda (o energía) de la radiación.
2. La cantidad de radiación de esa longitud de onda.
Cuando un material específico absorbe energía de la luz, absorbe únicamente ciertas longitudes de onda. Para otras longitudes de onda, el material puede ser transparente. De manera similar, cuando un átomo o molécula emite luz, sólo lo hace a sus longitudes de onda característica. A otras longitudes de onda, no se produce emisión. En resumen, las longitudes de onda absorbidad y emitidas dependen de la identidad del analito compuesto. Estas longitudes de onda permanecen iguales pese a la cantidad de analito presente. Sin embargo, la cantidad de luz absorbida o emitida depende de la concentración de compuesto presente en el paso óptico (en casos sencillos).

Se puede utilizar la espectrometría para determinar el contenido molecular y elemental de los materiales. Sin embargo, es importante darse cuenta de que cada método espectrométrico tiene sus propios beneficios, inconvenientes, especificaciones e interferencias. Se puede clasificar las posibles interferencias en espectrometría dentro de tres tipos:

1. Interferencias espectrales: La absorción o emisión de otros componentes de la matriz que se produce a las mismas longitudes de ondas que la utilizada para el análisis.
2. Interferencia químicas: El material a determinar no se encuentra en la misma forma química en todo el intervalo de concentración del análisis o la forma varía significativamente con los cambios en la matriz. Así, parte del comportamiento espectral esperado puede no aparecer a las longitudes de ondas elegidas para el análisis.
3. Interferencias instrumentales: La iluminación en exceso llega al transductor debido a imperfecciones en el instrumento.
TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA DE LA LUZ
Tal y como dice la ley de conservación de la energía, la suma de todas las formas de energía que entran en la muestra debe ser igual a la suma de todas las formas de energía que salen de la muestra, más la energía que queda en el material. Los resultados de las interacciones de un átomo (o molécula) con sus alrededores y con la luz se puede dibujar como se muestra en la figura. 4.  

[image: image6.emf]
Figura 4.  Diagrama que representa la transformación de energía por parte de un átomo, molécula o ion.  Es común representar la generación de calor (transiciones no radiantes) con flechas onduladas y la radiación absorbida o emitida con flechas rectas, cuya dirección es el sentido del flujo de energía.

La energía entra y sale del átomo en forma de luz, calor y energía cinética de partículas tales como los electrones. Ya que luz se puede transformar en calor, la longitud de onda de la luz que se emite puede ser mayor (menor energía) que la longitud de onda que excita el átomo, debido al calentamiento del átomo y sus alrededores.


En un análisis espectrométrico no es deseable que se produzcan reacciones químicas a menos que la reacción genere luz, fenómeno denominado quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia establece las bases para unos pocos análisis estándar. 


Otras reacciones que producen energía son las caídas nucleares de alta energía, con emisiones (. Aquí están las bases para el análisis de activación neutrónica, un método de análisis de trazas. Los neutrones se mueven lentamente reaccionando con el núcleo átomico, dando lugar a estados excitados del núcleo que caen con emisión de longitudes de onda caracterísitcas de radiación  (. Las energías de la radiación identifican la especie atómica, y la intensidad es proporcional a la concentración – como para cualquier otro método espectrométrico -.
NOMBRES  EN ESPECTROMETRÍA
Los nombres para las distintas técnicas espectrométricas vienen dados por el tipo de energía que incide sobre el átomo y el tipo o tipos que salen. Estos nombres generales se exponen en la tabla Nº 01. las dos primeras anotaciones son emisión y absorción. La tercera, luminiscencia, se puede dividir en dos tipos: fluorescencia y fosforescencia.  
Tabla Nº 01. Transformaciones de la energía de la luz que interacciona con los átomos
	

Energía incidente
	Energía emergente
	Espectrometría

	Calor 

Luz 

Luz 

Luz 

Movimiento de electrones

Energía de enlace
	Luz 

Calor 

Luz 

Movimiento de electrones

Movimiento de electrones

Luz 
	Emisión (incandescencia)

Absorción 

Luminiscencia (fosforescencia, fluorescencia)

Espectroscopía fotoelectrónica

Sonda

Quimioluminiscencia


Estos dos se pueden experimentalmente, por su diferente comportamiento de emisión de luz. Una vez que el material es iluminado, la emisión puede persistir durante un tiempo determinado apreciable tras retirar la iluminación. Esta emisión persistente se denomina fosforescencia. Por otro lado, la emisión de fluorescencia, cesa inmediatamente de manera virtual. Para uso analítico, la fosforescencia se observa normalmente en el intervalo visible, mientras que la fluorescencia analítica se utiliza en las regiones ultravioleta-visible y rayos X.

Como se observa, no se ha utilizado la palabra luminiscencia de la forma que se puede haber oído más a menudo – asociada con una bombilla -. En este caso el término se ha acortado de termoluminiscencia. La luz emitida por la bombilla se caracteriza mas correctamente con el término incandescencia o emisión términa: calor entrante, luz saliente. Se reserva luminiscencia para referirse a fluorescencia y fosforescencia: luz entrante, luz saliente.

De la siguiente a la última anotación de la tabla 1 es emisión electróncia. Esto se denomina efecto fotoeléctrico y es la base de varias espectrometrías electrónicas, que son más importantes en el análsis de superficies.
MONOCROMADORES Y POLICROMADORES
La amplia variedad de usos de la espectrometría en los análisis significa que se construye una gran variedad de espectrómetros para conseguir los datos. Se analizarán brevemente los espectrómetros que se utilizan en el intervalo óptico. Óptico es un término un tanto impreciso empleado para describir la luz que se puede controlar mediante lentes y prismas y que, generalmente, se considera para incluir la luz desde el infrarrojo lejano hasta el ultravioleta en vacío.

Los espectrómetros se pueden separar en dos grupos generales: dispersivos y no dispersivos. Los espectectómetros dispersivos cuentan con la separación de los colores de la luz en un intervalo de ángulos. Existe un gran número de diseños diferentes; uno de ellos se muestra en la figura 5 e indica únicamente sus partes básica. Es sumamente importante tener una rendija – o una construcción que tenga el mismo propósito – para seleccionar un estrecho ángulo de colores dispersos, es decir, elegir un estrecho intervalo de colores. La selección de un instrumento de barrido dispersivo que seleccione una única longitud de onda a un tiempo es el monocromador. (Obsérvese que se denomina monocromador, no-metro.  Pasa una longitud de onda simple, no la mide). Una ventaja de un elemento óptico dispersivo es que se pueden distribuir varios detectores a lo largo de la propagación de la luz dispersada. Se puede fabricar un policromador dispersivo. Tal como se representa en la figura 5a, se detecta simultáneamente la luz a un número de longitudes de onda y, posteriormente, se pueden leer estas intensidades y construir el espectro en la computadora.
Los espectrómetros no dispersivos se separan la luz permitiendo la propagación de un color específico, mientras que no se permite el paso de otros colores en la misma dirección. Se puede utilizar un simple filtro coloreado, que cuenta con tintes para bloquear los colores no deseados. Un segundo tipo de filtros, interferómetros, no absorbe la luz no deseada sino que limita el color mediante una interferencia destructiva de los colores no deseados y una interferencia constructiva de la longitud de onda deseada. Obsérvese que la palabra interferómetro termina en –metro-. La base para esta palabra es histórica; los interferómetros se utilizaban originariamente para medir propiedades de la luz. 

Tanto los monocromadores como interferómetros funcionan debido a la interferencia constructiva y desctructiva de las ondas de luz. Únicamente los filtros basados en la absorción de la luz por tintes no funcionan de esta forma.

[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
Figura 5. Representación de las estructuras generales de los espectrómetros dispersivos. La luz entra a través de la rendija y se dispersa. (a)El policromador produce un espectro (intensidad frente a longitud de onda) muestreando la salida con una serie de detectores. La anchura de banda del espectro es función de la anchura de la rendija, las cualidades de la red de difracción, el número de elementos individuales del transductor y la geometría de cada uno de los componentes. (b) Un instrumento basado en un monocromador deber barrer el espectro. Para esto, la red de difracción se rota. La pureza espectral depende de las anchuras de las rendijas y de las cualidades de la red de difracción y su geometría. 

MEDIDA DEL ESPECTRO
En espectrometría, la medida del espectro depende íntimamente de las propiedades espectrales de la muestra y del instrumento utilizado para realizar la medida. Con respecto al instrumento, se dirige tanta luz de una fuente estable como sea posible al monocromador para proceder al barrido. La luz de longitud de onda variable pasa a través de la muestra y a través de la rendija de salida sobre el transductor. El espectro que resulta es un gráfico de intensidad detectada versus el tiempo (calibrado como longitud de onda) como el de la figura 6. 

En algunos casos, es útil considerar que la capacidad para absorber la luz está presente en la molécula incluso cuando no se está midiendo la absorción. La gráfica de la absorbancia incipiente frente la longitud de onda se denomina espectro de absorción de la molécula.


Vamos a describir como varía el espectro con diferentes anchuras de rendija. Las anchuras de la rendija del espectro están indicadas como la distancia entre dos líneas paralelas en el eje de la longitud de onda, tal como se muestra en la figura 6. Estas  líneas limitan el intervalo de longitudes de onda que pasan a través del monocromador para cualquier posición de la longitud de onda nominal. La longitud de onda nominal es el centro del intervalo de la longitud de onda. Solamente el transductor responde a la intensidad de la luz, sin discriminación de longitud de onda. Como resultado, el transductor saca un promedio de la intensidad que llega, para todas las longitudes de onda que pasan por el monocromador. Como consecuencia, como el monocromador barre las longitudes de onda, cuando la rendija de salida alcanza el intervalo del espectro característico, la intensidad media llega al transductor mejorado. Esto se asemeja a un aumento del nivel de intensidad antes de que la longitud de onda nominal del monocromador alcance la base del pico alto. Cuando la longitud de onda nominal del pico más alto alcanza el centro de la rendija, el punto más alto (intensidad más alta) del pico parece reducirse, ya que el transductor promedia la intensidad del pico con los puntos de potencia más bajos de cualquier lado.

Si se optimiza la anchura de la rendija, el espectro se asemejará de manera muy próxima al hábito de la absorción tal como se muestra en la figura 6a. Si se utiliza un ancho de rendija más estrecho, la caída de la intensidad llega al transductor, lo que significa que la contribución del ruido impide ver claramente el espectro característico. En este caso, el espectro se asemejará al que se muestra en la figura 8.6b.


Cuando la anchura de la rendija se incrementa con respecto al valor óptimo, el espectro se vuelve más ancho, y el pico más alto aparece más ancho y mas bajo, tal como se muestra en la figura 6c. y figura 6d. Obsérvese que el pico ancho aparentemente no cambia durante toda la variación de la anchura de la rendija. La diferencia en el efecto de la anchura de la rendija sobre las formas anchas y agudas se muestra como una regla general. El efecto depende del porcentaje del ancho de línea de cada forma espectral, comparado con el ancho de la rendija espectral. El efecto depende del porcentaje del ancho de línea de cada forma espectral, comparado con el ancho de la rendija espectral. Como regla general, para medir las formas del espectro de materia precisa,
anchura de banda espectral < (1/10) anchura de línea característica
[image: image9.emf]   [image: image10.emf]
                [image: image11.emf]   [image: image12.emf]
Figura N 6. Representación del efecto de la anchura de rendija (o resolución espectral) sobre un espectro

Aunque se pierda intensidad con rendija más estrecha, la resolución de la longitud de onda superior permite trazar mejor las formas del espectro. Se muestra un ejemplo en la figura 7,  donde la estructura del espectro del benceno vapor se hace más aguda cuando la rendija espectral se hace más estrecha.

Para cuantificar (opuesto a identificar o calibrar la longitud de onda), la limitación de la anchura de banda del espectro se puede mitigar algo, de manera que:

ancho de banda espectral ≤ (1/5) ancho espectral característico

La resolución cambia para un mayor nivel S/R con una rendija más ancha.

[image: image13.emf]
Figura 7. Representación del cambio de la apariencia de un espectro con cambio en la longitud de banda espectral. Los espectros son obtenidos a partir de una muestra líquida saturada con vapor de benceno en la región UU= 225-275nm. La anchura de rendija es fija y la anchura de banda varía en el intervalo de longitudes de onda. Los intervalos de anchura de banda para los espectros son (a) de 0,5 a 1nm, (b) de 0,25 a 0,5nm y (c) de 0,05 a 0,1nm. (Ref. Reimpresión de West, M.A. Kemp, D.R. 1976)

En resumen: se requieren tres componentes fundamentales en los instrumentos espectrométricos  para llevar a cabo medidas en cualquier región del espectro electromangético.
a. Una fuente de radiación electromagnética
b. Un componente que aísle una única longitud de onda de la radiación electromagnética. Esta longitud de onda única puede surgir de la fuente o de la emisión del propio analito.
c. Un transductor para medir los cambios en la cantidad de radiación electromagética incidente.
Con estos tres componentes se puede llevar a cabo cualquiera de las tres técnicas espectrométricas – emisión, absorción y luminiscencia.
TIPOS DE ESPECTROMETRÍA
Existen 3 grandes tipos de métodos espectrométricos para identificar los elementos presentes en la materia y determinar sus concentraciones: (1) La espectrometría óptica, (2) La espectrometría de masas y (3) La espectrometría de rayos X.

En la espectrometría óptica, los elementos presentes en una muestra se convierten en átomos o iones elementales en estado gaseoso  por medio de un proceso denominado atomización.  De esta manera se mide la absorción ultravioleta / visible, la emisión o la fluorescencia de las especies atómicas en el vapor. En la espectrometría de masas atómicas, las muestras también se atomizan, sin embargo, en este caso, los átomos es estado gaseoso se convierten en iones positivos (generalmente con una única carga) y se separan en función de su relación masa-carga. Los datos cuantitativos se obtienen por el recuento de los iones separados. En la espectrometría de rayos X, no se necesita atomizar, ya que, para la mayoría de los elementos, los espectros de rayos X son independientes de cómo se encuentren dichos elementos combinados químicamente en una muestra. Las medidas pueden,  por tanto, realizarse en la medida directa del espectro de fluorescencia, absorción o emisión de la muestra.
_1366682559.unknown

_1366683159.unknown

